## Slide 1: PipeWIZARD 培训教程 TOFD – 超声波衍射时差法 贡献：济南三木科仪检测技术有限公司
也叫 “裂纹端点衍射法” 或
“尖端反射法”

## Slide 2: 什么是 TOFD?
衍射时差法 (TOFD)是一种依靠从待检试件内部结构（主要是指缺陷）的“端角” 和“端点”处得到的衍射能量来检测缺陷的方法。

## Slide 3: TOFD – 认可
TOFD 还没有被管线标准认可 (仅仅有少数的标准中有关于TOFD的内容)
然而, TOFD 对于判定缺陷的真实性和准确定量上十分有效。
同时， TOFD 可以和脉冲反射法相互取长补短。 例如， 检出焊缝中部的缺陷，判断缺陷是否向表面延伸等就是它的强项。

## Slide 4: 衍射时差技术
TOFD发展简史
衍射现象
以往对衍射的利用
TOFD原理
实际操作
标准
TOFD优点和局限性

## Slide 5: TOFD发展简史
七十年代中期由 UKAEA Harwell 发现的
在八十年代早期，以横向的方式用于PISC II和DDT系统
定量很准 – 成为了一种标准的定量技术
在九十年代初，线形 TOFD 开始用于管线
单独使用TOFD的检出率很高

## Slide 6: 衍射现象
裂纹
衍射波
衍射波
入射波
折射波

## Slide 7: 衍射现象
惠更斯原理:
缺陷上的每一个点都产生出一个球面子波。
入射波使缺陷产生振动。

## Slide 8: 衍射现象
裂纹
衍射波
衍射波
入射波
折射波
向各个方向传播
能量低
取决于入射角

## Slide 9: 以往对衍射的利用
槽或裂纹
端点衍射法 (伴生脉冲观察法 - SPOT)
时间
波幅
2
2
尖端衍射
1
1
棱角反射
时间
角度
时间, 角度 和 声速  高度

## Slide 10: TOFD的基本原理

## Slide 11: TOFD: 典型的设置
发射探头
接收探头
横向波
上端点
下端点
内壁反射信号

## Slide 12: A扫信号
发射探头
接收探头
横向波
LW
上端点
下端点
内壁反射波
BW

## Slide 13: 相位变化
横向波
LW
上端点
下端点
内壁反射波
BW
+
-
+
-
需要不检波的A扫来显示相位的变化

## Slide 14: 传播时间
发射探头
接收探头
S
S
d
LW
BW
t0
t0
始脉冲
t

## Slide 15: 传播时间
发射探头
接收探头
S
S
d
t0
t0

## Slide 16: 缺陷深度
发射探头
接收探头
S
S
d
t0
t0

## Slide 17: 缺陷自身高度
发射探头
接收探头
2S
d1
d2
由于计算自身高度只需要测量时间, 所以高度估计会很准确。 实际操作中，检测裂纹 1-mm 的精度是完全可以达到的 (检测人工缺陷时可以达到0.1 mm )。

## Slide 18: 一些典型缺陷
向外表面延伸的缺陷
向内表面延伸的缺陷
水平方向的平面形缺陷

## Slide 19: 向外表面延伸的裂纹
发射探头
接收探头
裂纹尖端
内壁反射波
BW
横向波被隔开了
没有横向波

## Slide 20: 向内表面延伸的裂纹
发射探头
接收探头
横向波
LW
尖端信号
内壁反射信号被隔开了
没有内壁反射波

## Slide 21: 水平方向的平面形缺陷 (层间未熔, 冷夹层)
发射探头
接收探头
横向波
LW
内壁反射波
BW
反射回波
反射信号

## Slide 22: 数据显示
白色
+
黑色
-
波幅
时间
时间
A扫图用带黑度的线表示

## Slide 23: 数据显示
D扫
上表面
内壁
A扫
LW
BW

## Slide 24: 校准工具
A扫
D-scan
PCS
t0
t0
T
c
LW
BW
PCS（探头入射点间距离）, 壁厚, 速度, 探头延时, 横向波或 内壁反射信号
不需要知道所有的参数

## Slide 25: 测量工具
A扫
D扫
指针
t1
t2
l
P
t1,t2 自动计算d1, d2 和 h
d1
d1
h
内置的计算器

## Slide 26: 缺陷位置的影响
发射探头
接收探头
S
S
d
t0
t0
x

## Slide 27: 缺陷位置的不确切性
发射探头
接收探头
S
S
t2
t1
相等时间的轨迹
(t1+t2=ct)
dmin
dmax
实际上:
绝对深度的最大误差低于10 %.
内部（小）缺陷的高度估计误差是可以忽略的 。
特别应注意靠近内壁的小缺陷

## Slide 28: 横向扫查
上表面
内壁
B扫
横向波
这种扫查会产生典型的 反向抛物线
当探头相对于缺陷对称时时间最短 。

## Slide 29: TOFD 扫查图
TOFD 图显示出横向波和内壁回波 加上 SW横波信号以及缺陷反射信号

## Slide 30: TOFD 扫查图
在一幅好的 TOFD图上可以清晰地看到横向波。 一般用于校准。
如果待检表面比较干净缺陷信号比较 明显。
内壁反射很强，可以观察到摇动。

## Slide 31: 建议
TOFD: 是一种很好的方法
但是: 不要忘记传统的脉冲反射法具有的优势。
解决的方法: 同时使用 TOFD 和脉冲反射法, 而不影响扫查速度。

## Slide 32: 校准
A扫
D扫
PCS
t0
t0
T
c
LW
BW
PCS（探头入射点间距离）, 壁厚, 速度, 探头延时, 横向波或 内壁反射信号
典型的多通道UT仪器用户界面友好 ，还有软件向导。

## Slide 33: 焊缝1 (PL4882)
焊趾线裂纹
单侧未熔合
根部未熔合
气孔
12.5 mm

## Slide 34: 焊缝 1 (plate 4882) 使用脉冲反射法
TOFD 和脉冲反射法 找出了焊缝中的所有缺陷:
未熔合 (根部)
单侧未熔合
气孔
焊趾线裂纹

## Slide 35: 平行扫查
D扫
上表面
内壁
A扫
LW
BW

## Slide 36: 建议
系统允许同时采集和分析TOFD和脉冲反射 信号
TOFD
横波 45 PE
横波60 PE

## Slide 37: 横向波线性化
发射探头
接收探头
横向波
耦合剂厚度变化
时间改变

## Slide 38: 横向波线性化
发射探头
接收探头
横向波
探头间距有小的变化
 时间改变

## Slide 39: TOFD可靠性
最近的研究表明 TOFD 在用线形扫查时检出率较高
将 TOFD 和脉冲反射法相结合时检出率更高

## Slide 40: DDT 板1定量的结果
DDT的实验结果 。左图, 其他各种超声技术的结果; 右图, TOFD的结果

## Slide 41: TOFD的优点
对于焊缝中部缺陷检出率很高
容易检出方向性不好的缺陷
可以识别向表面延伸的缺陷
使用横向TOFD模式时, 特别是有信号处理的帮助下缺陷定量很准。
线形模式下的定量精度也可以接受
和脉冲反射法相结合时效果更好

## Slide 42: TOFD 的局限性
在外表面附近有约3mm的盲区
内表面附近也可能存在盲区
对“噪声”敏感
夸大了一些良性的缺陷, 如气孔, 冷夹层, 内部未熔合。
解释比较困难
注意标准问题 (有待解决)
不是真正的校准 (有待解决)

## Slide 43: TOFD结语
设置正确时是一种很好的定量方法
根据标准和检出率的要求把TOFD和脉冲反射法相结合